Spécifications du Système de Mesure et de Surveillance

# 1. Fonctionnalités de Mesure et de Surveillance

## 1.1 Couplage Master/Slave

Le système peut être couplé en mode master/slave avec un total de 3 unités, soit un total de 12 détecteurs.

## 1.2 Nouveau seuil suiveur

Toutes les 10 secondes, un nouveau seuil suiveur est calculé sur la base de la valeur momentanée.

## 1.3 Contrôle de variation des mesures

Si la variation d’une mesure est ±15 % autour de la dernière valeur mesurée, cette nouvelle mesure est ignorée pour éviter les fausses mesures.

## 1.4 Gestion des détecteurs HS

Si la moitié des détecteurs ou plus sont hors service (HS), la mesure est bloquée.

## 1.5 Alarme d’anomalie BDF (Bruit de Fond)

Si la valeur momentanée dépasse la limite de détection (basée sur la moyenne des valeurs pendant X secondes), une alarme d’anomalie BDF est déclenchée.
Dans ce cas :
 - Soit le seuil suiveur est recalculé en fonction de l'anomalie BDF.
 - Soit le seuil suiveur est bloqué temporairement jusqu'à ce que le bruit de fond redescende.
La mesure est autorisée mais est taguée dans la base pour indiquer l'anomalie.

## 1.6 Mise à jour du seuil suiveur après le début de la mesure

3 secondes après le début de la mesure, le seuil suiveur est automatiquement mis à jour.

## 1.7 Scrutation des alarmes défaut

Les alarmes de défaut sont scrutées toutes les minutes.

## 1.8 Alarme des cellules ouvertes

Une alarme pour les cellules ouvertes est déclenchée toutes les heures.

## 1.9 Enregistrement en base de données

Les informations sont enregistrées en base toutes les 30 secondes.
Contrôle de la carte SD : Si l’espace libre sur la carte SD descend sous 1 Go, les anciennes données sont supprimées pour libérer de l’espace.

## 1.10 Données enregistrées pour chaque passage

Les informations suivantes sont enregistrées pour chaque passage :
- BDF (Bruit de Fond)
- Seuils
- Valeurs mesurées
- Horodatage
- Vitesse
- Commentaires (en limite de LD, acquittement automatique, simulation, mode dégradé).

## 1.11 Auto-acquittement

Auto-acquittement automatique après une heure si aucun acquittement manuel n'est effectué.

## 1.12 Temps d’échantillonnage primaire

Le temps d’échantillonnage est de 0,1 seconde.

## 1.13 Comptage basé sur FIFO

Le comptage est calculé comme la moyenne d'une FIFO de taille égale à 10 fois le temps de comptage configuré dans les paramètres.

## 1.14 Calcul de la LD (Limite de Détection)

La LD est calculée comme suit :
LD = (moyenne de la FIFO de taille 3000 x temps de comptage) + 8,4 x √(moyenne de cette FIFO).

## 1.15 Courbe d’étalonnage

La courbe d’étalonnage est basée sur l'injection de pulses et la réponse des GPIO afin de compenser la perte de comptage causée par l’électronique.

# 2. Gestion des Relais

• Relais 1 : Bon fonctionnement et défaut
• Relais 2 et 8 : Cellules
• Relais 3,5 et 6 : Alarme 1
• Relais 4,5 et 7 : Alarme 2

# 3. Informatique et Sécurité du Système

## 3.1 Distribution Linux

Distribution : Debian Bullseye Legacy 64 bits.
Fin de support OS en 2026.
Legacy car les versions dites legacy de Debian ont été créées pour être basées sur des versions éprouvées de Linux.

## 3.2 Sécurisation du Portique

• SSH activé mais pas sur le port 22 (utilisation d’un autre port).
• Pare-feu installé avec la liste des ports ouverts suivante :

| To | Action | From |
| --- | --- | --- |
| 21115:21119/tcp | ALLOW | Anywhere |
| 21116/udp | ALLOW | Anywhere |
| 8000/tcp | ALLOW | Anywhere |
| 1029 | ALLOW | Anywhere |
| 5002 | ALLOW | Anywhere |
| 5000 | ALLOW | Anywhere |
| 5900 | ALLOW | Anywhere |
| 6789 | ALLOW | Anywhere |
| 9000 | ALLOW | Anywhere |
| 21115:21119/tcp (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 21116/udp (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 8000/tcp (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 1029 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 5002 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 5000 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 5900 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 6789 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 9000 | ALLOW | Anywhere (v6) |

## 3.3 Désactivation des interfaces sans fil et USB

Comme tout système Linux, il est possible de désactiver le Wi-Fi, Bluetooth et USB via une désactivation logicielle de l'alimentation.

## 3.4 Accès à distance et gestion du portique

• GUI : serveur Flask embarqué avec API et HMI web.
• Possibilité d’accéder à l’HMI depuis n’importe quel PC avec un navigateur sur le réseau.
• Prise en main : VNC pour réseau interne ou Rust (remplaçant Teamviewer pour accès à distance).
• Modbus : lecture des valeurs et acquittement à distance.
• eVx et F2C : protocole propriétaire pour le développement extérieur.
• Gestion SMS via clé 4G – remplacement du modem Schneider.
• Prise en main du portique possible via clé 4G.

## 3.5 Sorties USB (voir procédure technique à part)

- Lors de l’insertion de la clé USB :

  - Sauvegarde des paramètres, rapports et base

  - Si mise à jour disponible sur la clé, mise à jour du portique