Mode d’emploi — Simulateur du Portique

Version client — 25/10/2025

# 1. Objet

Ce document explique comment activer et utiliser le mode Simulation du portique, ainsi que les fonctions principales de l’application « Simulateur Portique » fournie. Il s’adresse aux utilisateurs finaux pour réaliser des essais, des démonstrations et des validations sans trafic réel.

# 2. Prérequis

Portique en état de fonctionnement.

Accès au menu « Paramètres avancés ».

Droits permettant le redémarrage logiciel du portique.

Application « Simulateur Portique » installée (fichier simulateur.py intégré au système).

# 3. Activer le mode Simulation dans le portique

Avant d’utiliser le simulateur, activez le mode Simulation dans l’interface du portique :

Ouvrez le menu « Paramètres avancés ».

Entrez dans la section « Simulation ».

Choisissez « Oui » puis validez.

Redémarrez le portique pour que le mode Simulation apparaisse : menu « Misc » → « Redémarrage du portique ».

Important : le mode Simulation n’apparaît qu’après redémarrage.

# 4. Lancer le simulateur

Une fois le portique en mode Simulation, l’application « Simulateur Portique » se lance depuis l’environnement fourni. L’interface graphique présente des contrôles pour simuler les cellules S1/S2, générer des passages, ajuster le niveau de radioactivité (multiplier) et envoyer un acquittement.

# 5. Vue d’ensemble de l’interface

L’application « Simulateur Portique » fournit quatre zones principales :

Cellules / Passage manuel : permet de forcer S1 et S2, de simuler un passage dans le sens 1→2 ou 2→1 en fonction d’une vitesse (km/h), d’une distance S1–S2 (m) et d’une longueur d’objet (m).

Série aléatoire : génère automatiquement N passages avec un intervalle aléatoire (ms), une plage de vitesses (km/h) et un sens aléatoire optionnel.

Comptage (multiplier) : ajuste le multiplicateur global (estimation en cps). Des presets rapides sont fournis (≈100 cps, ≈1000 cps, ≈5000, ≈15000).

Acquittement & Moniteur : envoie une impulsion d’acquit (1 s) et affiche l’état courant (S1, S2, multiplier) ainsi que la dernière action et le nombre de passages cumulés.

# 6. Simuler un passage manuel

Renseignez la « Distance S1–S2 (m) », la « Longueur objet (m) » et la « Vitesse (km/h) ».

Cliquez sur « Passage 1 → 2 » ou « Passage 2 → 1 » selon le sens désiré.

Le simulateur applique automatiquement les fronts montants/descendants sur S1 et S2 avec les temporisations calculées.

Vous pouvez également forcer manuellement S1 ou S2, ou envoyer de courtes impulsions (« Pulse S1/S2 (100 ms) ») pour tester les surveillances.

# 7. Générer une série aléatoire

Renseignez le « Nb » de passages à générer.

Définissez l’intervalle minimum et maximum entre passages (ms).

Définissez la vitesse minimale et maximale (km/h).

Cochez « Sens aléatoire » si nécessaire.

Cliquez sur « Lancer série ». Les passages sont enchaînés automatiquement.

# 8. Régler le niveau de radioactivité (Multiplier)

Le multiplicateur agit sur le niveau de comptage global (estimation affichée en cps). Au démarrage, par sécurité, il est forcé à 0.10 (≈1000 cps).

Deux façons de régler :

Saisir une valeur puis cliquer « Appliquer ».

Utiliser les presets : ≈100 cps (0.01), ≈1000 cps (0.10), ≈5000 (0.50), ≈15000 (1.50).

Plage autorisée : 0,001 à 5,0. Le texte « Estimation » affiche le niveau approximatif en cps.

# 9. Envoyer un acquittement

Le bouton « ACQUIT (1s) » envoie une impulsion d’acquittement pendant 1 seconde. Le moniteur affiche ACQUIT=1 puis ACQUIT=0 lorsque l’impulsion se termine.

# 10. Raccourcis clavier

[Espace] : Acquittement (1 s)

[A] : Passage 1 → 2

[Z] : Passage 2 → 1

# 11. Conseils d’usage

Commencez vos essais avec le preset « Fond ≈1000 cps » (0.10), puis montez si besoin pour atteindre les seuils d’alarme.

Vérifiez toujours que le portique est bien en mode Simulation avant vos tests (voir §3).

En cas de comportement inattendu, remettez S1 et S2 à 0 via les cases à cocher, puis relancez un passage.

Fermez proprement l’application en fin d’essai (« X » de la fenêtre).

# 12. Dépannage rapide

Le mode Simulation n’apparaît pas : assurez-vous d’avoir choisi « Oui » dans « Paramètres avancés > Simulation », puis redémarrez via « Misc > Redémarrage du portique ».

Les passages ne semblent pas détectés : vérifiez que S1/S2 repassent bien à 0 entre deux passages. Réglez la vitesse ou la distance S1–S2 si nécessaire.

Le niveau reste trop bas/haut : ajustez le « Multiplier » ou utilisez un preset.

L’acquittement n’est pas pris en compte : utilisez le bouton « ACQUIT (1s) » ou la touche Espace et observez le moniteur.

# 13. Sécurité et limites

Le mode Simulation ne remplace pas des essais sur trafic réel ; il sert à la formation, au diagnostic et à la validation de scénarios. N’utilisez jamais le simulateur pour valider une conformité réglementaire sans essais complémentaires en conditions réelles.

# Annexe A — Correspondance des éléments simulés

S1 / S2 : cellules amont/aval (0 = libre, 1 = occultée).

ACQUIT : impulsion d’acquittement logicielle (1 s).

Multiplier : facteur appliqué au taux de comptage (estimation affichée).

© Berthold France — Document client. Reproduction interdite sans autorisation.