Mode d’emploi — GeV5 auto-tester (atelier)

Version client — 25/10/2025

# 1. Objet

Ce document décrit l’utilitaire « GeV5 auto-tester » destiné aux tests atelier du portique. Il permet une qualification guidée (relais, comptage, entrées I3/I4/I5), des tests manuels des E/S, ainsi que des fonctions d’administration (n° série, nettoyage, reboot).

# 2. Accès et lancement

Pour lancer l’utilitaire depuis l’interface du portique :

Ouvrir le menu « Misc ».

Choisir « Test IO ».

⚠️ Mode exclusif : l’auto-tester prend la main et on ne peut pas revenir à l’application portique normale. La seule façon de revenir en conditions normales d’utilisation est de redémarrer (reboot).

# 3. Prérequis techniques

Avant de démarrer les tests, les éléments suivants doivent être en place :

Un strap entre la voie 3 (S1) et la voie 1 (E1).

Un strap entre la voie 4 (S2) et la voie 2 (E2).

Un fil branché sur une source 5 V, qui sera utilisé pour injecter une tension sur les entrées digitales I3, I4 et I5 afin de les faire passer à l’état 1.

Ces prérequis sont indispensables car pendant les tests de comptage, les voies S1 (3) et S2 (4) sont configurées comme émetteurs de comptage pour les voies E1 (1) et E2 (2).

# 4. Vue d’ensemble des fonctions

Qualification complète (guidée) : enchaîne vérifications, relais, comptage, puis tests I3/I4/I5 avec consignes à l’écran.

Test des sorties (relais) : cycle ON/OFF sur les relais EVOK détectés (1..8 par défaut).

Test des entrées (I3/I4/I5) : lecture continue via WebSocket EVOK, avec repli automatique en lecture GPIO pigpio.

Comptage IO6/IO18 → IO26/IO16 : génération 800 Hz PWM (50 %) avec mesure en cps sur deux voies.

Numéro de série CPU : affiche la série issue de /proc/cpuinfo.

Nettoyage du Pi : vidage de répertoires de logs/rapports/photos/export/BDD et option de purge Wi-Fi.

Redémarrer (Reboot) : bouton de redémarrage avec confirmation.

# 5. Parcours rapide recommandé (atelier)

Préparer le banc : straps S1→E1 et S2→E2, câble 5 V pour I3/I4/I5.

Lancer « Misc » → « Test IO ».

Cliquer « Qualification complète (guidée) » et suivre les consignes.

En cas de doute, ouvrir les modules « Test des sorties » et « Test des entrées » pour isoler un défaut.

Terminer par « Redémarrer (Reboot) » pour revenir en usage normal du portique.

© Berthold France — Document client. Reproduction interdite sans autorisation.