Projet Fourniture et installation de capteur radiologiques pour la surveillance des entrées/sorties piétons, véhicules

PROCEDURE ET PV DE RECETTE USINE GammaScan PL Campagne de test du 21/10/2025

Référence du document ABC250020-PRO-4001

| Historique des versions |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| révision | Date | Objet des principales modifications | Rédacteur | Vérificateur | Approbateur | Statut |
| A | 20/05/2025 | Création du document | A.Druet | A.Veitman | L.Sauneuf |  |
| B | 15/07/2025 | Mise en conformité du document avec la procédure de recette VL | A Veitmann | L Sauneuf | L. Sauneuf |  |
| C | 21/07/2025 | Suppression des signes > dans les résultats des calculs AMD | A Veitmann | L.Sauneuf | L.Sauneuf |  |
| D | 21/07/2025 | Modification du titre du document | A Veitmann | L.Sauneuf | L.Sauneuf |  |

SOMMAIRE

1.	PREAMBULE	5

2.	INSPECTION VISUELLE	6

3.	MISE EN ROUTE DU COFFRET	7

4	VERIFICATION DU DECLENCHEMENT DES RELAIS IN/OUT	8

5.	VERIFICATION DU RENDEMENT DES DETECTEURS	8

5.1.	Mesure du détecteur n° 1 à 50 cm	9

5.2.	Mesure du détecteur n°1 à 100 cm	13

5.3.	Mesure du détecteur n° 2 à 50 cm	17

5.4.	Mesure du détecteur n°2 à 100 cm	21

5.5.	Mesure du détecteur n°3 à 50 cm	25

5.6.	Mesure du détecteur n°3 à 100 cm	29

5.7.	Mesure du détecteur n°4 à 50 cm	33

5.8.	Mesure du détecteur n°4 à 100 cm	37

6.	VERIFICATION DU DECLENCHEMENT DES ALARMES RADIOLOGIQUES	41

6.1.	Détecteur 1	41

6.2.	Détecteur 2	41

6.3.	Détecteur 3	42

6.4.	Détecteur 4	42

7.	ANGLE D’INCIDENCE DES DETECTEURS	42

8.	VERIFICATION DU DECLENCHEMENT DE L’ALARME DEFAUT	43

9.	VERIFICATION DE L’INFORMATION D’ANOMALIE DU BRUIT DE FOND	43

10.	VERIFICATION DE L’ALARME BRUIT DE FOND HAUT	43

11.	VERIFICATION DU DEFAULT CELLULE	44

12.	VERIFICATION DE LA LIMITE DE DETECTION EN MOUVEMENT	45

13.	VERIFICATION DE LA LIMITE DE DETECTION EN MOUVEMENT EN MODE DEGRADE	48

14.	VERIFICATION DE LA COMMUNICATION MODBUS TCP	51

15.	COMMENTAIRES ET SIGNATURES	52

16.	CONSTAT DE VERIFICATION	53

17.	PV sources	54

18.	Certificats d’étalonnage des détecteurs	58

- PREAMBULE

La recette usine est effectuée dans le local « expédition » de la société BERTHOLD France située à Thoiry (78).

La configuration de recette est celle définie pour le contrôle VL/PL à savoir un coffret de commande GammaSCAN relié à quatre détecteurs de volume 25l.

Les détecteurs ont été montés sur support avec un écartement détecteur de 4 m. Le coffret de commande était positionné dans la zone réception des locaux de Berthold.

Les détecteurs et les cellules de détection sont reliés au coffret de commande via un câble adéquat. Les cellules sont disposées de façon à se faire face.

Les équipements de contrôle nécessaires à la recette sont :

- Un pied support source

- Un mètre ruban

- Pastilles autocollantes

- Sources radioactives :

  - Cs137	numéro :

  - Co60 	numéro :

  - Am241 	numéro :

  - Ba133 	numéro :

- Les DeD ont été mesurés au radiamètre LB123 Umo n°2180 et la sonde LB1236 n°1935-19092024.

- L’écartement entre les détecteurs est de 4 m

- Les valeurs moyennes calculées sont faites sur 10 relevés.

A noter que cette campagne à pour but uniquement de faire des tests fonctionnels du système sans prise de mesure.

- INSPECTION VISUELLE

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Vérification visuelle de la présence des éléments dans le coffret GammaSCAN eV5 | ☒ |
| 2.2 | Vérification du câblage au niveau des détecteurs, des cellules de détection et du coffret GammaSCAN eV5. | ☒ |
| 2.3 | Noter le numéro de série de l’électronique : 77531-0-1-7 | ☒ |
| 2.4 | Noter les numéros de série des détecteurs : - Détecteur 1 : 2025-DO178 - Détecteur 2 : 2025-DO177 - Détecteur 3 : 2025-DO175 - Détecteur 4 : 2025-DO176 | ☒ |

- MISE EN ROUTE DU COFFRET

- Relevé des tensions d’alimentation du coffret :

|  | Tension mesurées | Tension attendues |
| --- | --- | --- |
| Alimentation générale | 245 V | 210 à 250 V |
| DDP |  | < 2 V |

| N° Etape | Tension mesurées | Tension attendues |
| --- | --- | --- |
| +5 V | 5.34 V | 5,3 à 5,5 V |
| +15 V | 14.74 V | 14,2 à 15,8 V |
| -15 V | - 15.38 V | -14,2 à -15,8 V |

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Brancher le coffret sur une prise secteur. | ☒ |
| 3.2 | Constater le bon allumage de l’écran | ☒ |
| 3.3 | Vérifier la valeur de bruit de fond mesuré et la reporter : ( 1 seule relevé effectué pour avoir un ordre de grandeur) - Détecteur 1 : 2 158 Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 2 : 074 Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 3 : 2 360 Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 4 : 2 372 Cp/s DeD : µSv/h | ☒ |
| 3.4 | Vérifier les paramètres de configuration et les modifier si besoin : Temps d’échantillonnage : 0.5 Distance entre les cellules : 0.5 Mode sans cellule : non Facteur multiple seuil suiveur : 1.5 Blocage du seuil suiveur : oui Seuil 2 :10 000 cps Seuil mini BDF : 800 cps Seuil maxi BDF : 20 000 cps | ☒ |
| 3.5 | Masquer une cellule de détection de présence et vérifier que la lampe bleue « MESURE » s’allume. Le deux voyant Cellule 1 et Cellule deux ont été supprimé au profit d’un seul voyant « Passage » Le voyant passage passe du vert au bleu : Modification effectuée | ☒ |
| 3.6 | Libérer la cellule de détection de présence et vérifier que la lampe bleue « MESURE » s’éteint. | ☒ |

- VERIFICATION DU DECLENCHEMENT DES RELAIS IN/OUT

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Vérifier que la LED verte de bon fonctionnement est allumée | ☒ |
| 4.2 | Couper le faisceau des cellules infra-rouge et vérifier que la LED « mesure en cours » est allumée et à l’écran, l’état mesure passe du vert à l’orange Le voyant « Passage » passe du vert au bleu | ☒ |
| 4.3 | Vérification des relais : ouvrir la fenêtre « GeV5 auto-tester » puis cliquer sur le bouton « test sorties ». Les 8 relais doivent fonctionner l’un après l’autre. Contrôler les LED en façade de la carte automate et le bruit des relais. Le test dure 4 cycles. Ajout de la fenêtre test Sortie : intéressant d’avoir la fenêtre d’avancement Lors du test un message est apparu : Erreur : ‘int’ object is not callable > Quel est la signifcation du message ? | ☐ |

- VERIFICATION DU RENDEMENT DES DETECTEURS

Afin d’assurer la reproductibilité de la géométrie de mesure, une pastille de repérage est collée au centre géométrique de chaque détecteur.

PHOTOS

  - Mesure du détecteur n° 1 à 50 cm

- Source Cs137

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.1.2 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 1 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.1.3 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Co60

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.1.4 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.1.5 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 1 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.1.6 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Am241

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.1.7 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.1.8 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 1 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.1.9 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Ba133

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.1.10 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.1.11 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 1 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.1.12 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

  - Mesure du détecteur n°1 à 100 cm

PHOTO

- Source Cs137

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.2.2 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 1 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.2.3 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Co60

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.2.4 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.2.5 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 1 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.2.6 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Am241

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.2.7 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.2.8 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 1 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.2.9 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Ba133

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.2.10 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.2.11 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 1 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.2.12 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

  - Mesure du détecteur n° 2 à 50 cm

- Source Cs137

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.3.2 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 2 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.3.3 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Co60

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.3.4 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.3.5 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 2 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.3.6 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Am241

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.3.7 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.3.8 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 2 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.3.9 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Ba133

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.3.10 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.3.11 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 2 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.3.12 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

  - Mesure du détecteur n°2 à 100 cm

- Source Cs137

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.4.2 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 2 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.4.3 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Co60

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.4.4 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.4.5 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 2 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.4.6 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Am241

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.4.7 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.4.8 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 2 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.4.9 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Ba133

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.4.10 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.4.11 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 2 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.4.12 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

  - Mesure du détecteur n°3 à 50 cm

- Source Cs137

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.5.1 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.5.2 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 3 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.5.3 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Co60

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.5.4 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.5.5 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 3 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.5.6 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Am241

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.5.7 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.5.8 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 3 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.5.9 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Ba133

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.5.10 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.5.11 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 3 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.5.12 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

  - Mesure du détecteur n°3 à 100 cm

- Source Cs137

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.6.1 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.6.2 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 3 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.6.3 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Co60

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.6.4 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.6.5 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 3 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.6.6 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Am241

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.6.7 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.6.8 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 3 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.6.9 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Ba133

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.6.10 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.6.11 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 3 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 4 et la source : | ☐ |
| 5.6.12 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

  - Mesure du détecteur n°4 à 50 cm

- Source Cs137

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.7.1 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.7.2 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 4 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : | ☒ |
| 5.7.3 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Co60

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.7.4 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.7.5 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 4 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : | ☐ |
| 5.7.6 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Am241

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.7.7 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.7.8 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 4 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : | ☐ |
| 5.7.9 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Ba133

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.7.10 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 50 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.7.11 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 4 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : | ☐ |
| 5.7.12 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

  - Mesure du détecteur n°4 à 100 cm

- Source Cs137

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.8.1 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.8.2 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 4 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : | ☐ |
| 5.8.3 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Co60

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.8.4 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.8.5 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 4 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : | ☐ |
| 5.8.6 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Am241

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.8.7 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.8.8 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 4 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : | ☐ |
| 5.8.9 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- Source Ba133

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 5.8.10 | Positionner la source de référence sur le support trépied et ajuster la hauteur de manière à ce que la source soit à 100 cm à la verticale de la pastille de repérage. | ☐ |
| 5.8.11 | Attendre quelques secondes et noter la valeur affichée à l’écran : Ded mesuré au contact de la source : µSv/h Ded mesuré au contact du détecteur 4 : µSv/h Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée Bdf détecteur 4 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 1 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 2 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 3 : Cp/s Valeur moyenne mesurée par le Détecteur 4 : Cp/s Distance entre le détecteur 1 et la source : Distance entre le détecteur 2 et la source : Distance entre le détecteur 3 et la source : | ☐ |
| 5.8.12 | Déterminer le rendement et l’AMD : - Rendement : % - AMD : kBq | ☐ |

- VERIFICATION DU DECLENCHEMENT DES ALARMES RADIOLOGIQUES

  - Détecteur 1

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Attendre quelques secondes l’intégration du bruit de fond | ☒ |
| 6.1.2 | Masquer la cellule de détection de présence et présenter une source radioactive de manière à déclencher l’alarme seuil 1 (seuil suiveur). Alarme niveau 1 OK Acquittement impossible pendant la mesure comme demandé Acquittement impossible via le bouton sur le côté NOK Acquittement via le logo radioactif possible mais en 2 étapes : 1 cliquer su le logo et 2 cliquer oK pour acquitter | ☐ |
| 6.1.3 | Vérifier à l’écran l’information de déclenchement de l’alarme et l’allumage de la lampe « alarme seuil 1 ». ok | ☒ |
| 6.1.4 | Eloigner la source de manière à mesurer le bruit de fond | ☒ |
| 6.1.5 | Masquer la cellule de détection de présence et présenter une source radioactive de manière à déclencher l’alarme seuil 2 (seuil fixe). Alarme niveau 2 OK Acquittement impossible pendant la mesure comme demandé. Acquittement impossible via le bouton sur le côté NOK Acquittement via le logo radioactif possible mais en 2 étapes : 1 cliquer su le logo et 2 cliquer oK pour acquitter | ☐ |
| 6.1.6 | Vérifier à l’écran l’information de déclenchement de l’alarme et l’allumage de la lampe « alarme seuil 2 ». | ☒ |

Test effectué sur les détecteurs 2, 3, 4 : résultats identiques

  - Détecteur 2

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Attendre quelques secondes l’intégration du bruit de fond | ☒ |
| 6.2.2 | Masquer la cellule de détection de présence et présenter une source radioactive de manière à déclencher l’alarme seuil 1 (seuil suiveur). | ☒ |
| 6.2.3 | Vérifier à l’écran l’information de déclenchement de l’alarme et l’allumage de la lampe « alarme seuil 1 ». | ☒ |
| 6.2.4 | Eloigner la source de manière à mesurer le bruit de fond | ☒ |
| 6.2.5 | Masquer la cellule de détection de présence et présenter une source radioactive de manière à déclencher l’alarme seuil 2 (seuil fixe). | ☒ |
| 6.2.6 | Vérifier à l’écran l’information de déclenchement de l’alarme et l’allumage de la lampe « alarme seuil 2 ». | ☒ |

  - Détecteur 3

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Attendre quelques secondes l’intégration du bruit de fond | ☒ |
| 6.3.2 | Masquer la cellule de détection de présence et présenter une source radioactive de manière à déclencher l’alarme seuil 1 (seuil suiveur). | ☒ |
| 6.3.3 | Vérifier à l’écran l’information de déclenchement de l’alarme et l’allumage de la lampe « alarme seuil 1 ». | ☒ |
| 6.3.4 | Eloigner la source de manière à mesurer le bruit de fond | ☒ |
| 6.3.5 | Masquer la cellule de détection de présence et présenter une source radioactive de manière à déclencher l’alarme seuil 2 (seuil fixe). | ☒ |
| 6.3.6 | Vérifier à l’écran l’information de déclenchement de l’alarme et l’allumage de la lampe « alarme seuil 2 ». | ☒ |

  - Détecteur 4

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 6.4.1 | Attendre quelques secondes l’intégration du bruit de fond | ☒ |
| 6.4.2 | Masquer la cellule de détection de présence et présenter une source radioactive de manière à déclencher l’alarme seuil 1 (seuil suiveur). | ☒ |
| 6.4.3 | Vérifier à l’écran l’information de déclenchement de l’alarme et l’allumage de la lampe « alarme seuil 1 ». | ☒ |
| 6.4.4 | Eloigner la source de manière à mesurer le bruit de fond | ☒ |
| 6.4.5 | Masquer la cellule de détection de présence et présenter une source radioactive de manière à déclencher l’alarme seuil 2 (seuil fixe). | ☒ |
| 6.4.6 | Vérifier à l’écran l’information de déclenchement de l’alarme et l’allumage de la lampe « alarme seuil 2 ». | ☒ |

- ANGLE D’INCIDENCE DES DETECTEURS

L’angle d’incidence des détecteurs a été mesuré à :

- VERIFICATION DU DECLENCHEMENT DE L’ALARME DEFAUT

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Déconnecter le fil « signal » d’un des détecteurs au niveau du bornier du coffret de commande GammaSCAN. Déconnexion D1 Un fois le câble déconnecté : comptage résiduel à environ 100cps D3 / D2 passent de manière intempestive mais les voies ne passent pas en défaut sauf sur la voie 1 Pas d’alarme suite à la mise en mesure et le passage d’une source Rebranchement de D1 > le défaut disparait retour à la normale des comptages sur les autres voies Deconnexion D2 D2 en défaut > Voyant marche éteint comme attendu Passage à 0 rapide > passage en défaut rapide mais lors du passage en défaut les comptages des autres détecteurs passent aléatoirement à 0 Passage d’une source devant D1 > déclenchement de l’alarme comme attendu D1 déconnecté : passage en défaut plus long Pas d’alarme suite à la mise en mesure et le passage d’une source D3 déconnecté : Passage en défaut mais pas d’alarme sur D4 et D2 lors d’un passage en mesure avec source par contre alarme sur D1 D4 déconnecté : D4 passe à 0 les autres comptages sont normaux lors de l’apparition du défaut les autres comptages passent de manière aléatoire à 0 Les taux de comptages ne changent pas dur D1 (pas de passage à 0) Mise en mesure et passage avec source : Pas d’alarme avec source devant D3, D4 mais passage en alarme lorsque la source est devant D1 Pour résumer : un des détecteurs déconnecté les autres ne passent pas en alarme lors d’un passage source sauf sur D1 | ☐ |
| 8.2 | Vérifie par l’extinction de la lampe verte « MARCHE » sur le panneau avant et le passage en rouge du voyant « défaut » sur l’écran. | ☒ |
| 8.3 | Mettre le coffret de commande GammaSCAN hors tension. | ☒ |
| 8.4 | Reconnecter le fil « signal » du détecteur au niveau du bornier du coffret de commande GammaSCAN. | ☒ |
| 8.5 | Mettre le GammaSCAN sous tension. | ☒ |

- VERIFICATION DE L’INFORMATION D’ANOMALIE DU BRUIT DE FOND

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Approcher une source d’un des détecteurs sans masquer les cellules de détection. | ☒ |
| 9.2 | Vérifier sur l’écran que le voyant « anomalie bruit de fond » change d’état. Sans mise en mesure, une source est présentée devant les détecteurs > PASSAGE EN ALARME Même constat pour D1, D2 D3 et D4 | ☐ |
| 9.3 | Eloigner la source et vérifier sur l’écran que le voyant repasse à son état initial. | ☐ |

- VERIFICATION DU DEFAULT CELLULE

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Déconnecter le fil d’alimentation des cellules de détection de présence au niveau du bornier du coffret de commande GammaSCAN. Cellules déconnectées : Passage de défaut remonté Passage avec source > anomalie BdF | ☒ |
| 11.2 | Vérifier que la lampe bleue « MESURE » est allumée et attendre le temps prédéfini | ☐ |
| 11.3 | Vérifier l’extinction de la lampe verte « MARCHE » sur le panneau avant et le passage en rouge du voyant « défaut » sur l’écran. | ☐ |
| 11.4 | Mettre le coffret de commande GammaSCAN hors tension. | ☐ |
| 11.5 | Reconnecter le fil d’alimentation des cellules au niveau du bornier du coffret de commande GammaSCAN. | ☐ |
| 11.6 | Mettre le GammaSCAN sous tension. | ☐ |
| 11.7 | Vérifier le bon fonctionnement du système. | ☐ |

- VERIFICATION DE LA LIMITE DE DETECTION EN MOUVEMENT

Dans un souci pratique, La vérification des activités minimales détectables sera assurée avec le portique GammaSCAN déjà installé sur le site BERTHOLD. Ce portique présente les mêmes caractéristiques que celui qui sera livré au CEA CESTA.

PHOTO

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Noter la valeur de bruit de fond de chacun des détecteurs : - Détecteur 1 : Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 2 : Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 3 : Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 4 : Cp/s DeD : µSv/h | ☐ |
| 12.2 | Fixer la source utilisée pour les tests (Co60) sur un des côtés intérieurs du véhicule choisi. La source a été fixées sur le toit du véhicule | ☐ |
| 12.3 | Démarrer le véhicule et rouler entre les deux détecteurs en s’assurant de maintenir une vitesse de 5km/h. | ☐ |
| 12.4 | Noter la valeur mesurée lors du passage : Détecteur 1 : Cp/S Détecteur 2 : Cp/S Détecteur 3 : Cp/S Détecteur 4 : Cp/S Vitesse affichée Km/h | ☐ |
| 12.5 | En déduire avec le temps de passage devant le détecteur la limite de détection associée : moyenne kBq. | ☐ |
| 12.6 | Refaire la même procédure avec une vitesse de 10 km/h Valeur mesurée : Détecteur 1 : Cp/s Détecteur 2 : Cp/s Détecteur 2 : Cp/s Détecteur 2 : Cp/s Vitesse affichée : Km/h | ☐ |
| 12.7 | En déduire avec le temps de passage devant le détecteur la limite de détection associée : moyenne : kBq | ☐ |
| N° Etape | Description | validation |
| 12.8 | Noter la valeur de bruit de fond de chacun des détecteurs : - Détecteur 1 : Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 2 : Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 3 : Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 4 : Cp/s DeD : µSv/h | ☐ |
| 12.9 | Fixer la source utilisée pour les tests (Cs137) sur un des côtés intérieurs du véhicule choisi. La source a été fixé sur le toit du véhicule | ☐ |
| 12.10 | Démarrer le véhicule et rouler entre les deux détecteurs en s’assurant de maintenir une vitesse de 5km/h. | ☐ |
| 12.11 | Noter la valeur mesurée lors du passage : Détecteur 1 : Cp/S Détecteur 2 : Cp/S Détecteur 3 : Cp/S Détecteur 4 : Cp/S Vitesse affichée Km/h | ☐ |
| 12.12 | En déduire avec le temps de passage devant le détecteur la limite de détection associée : moyenne : kBq | ☐ |
| 12.14 | Refaire la même procédure avec une vitesse de 10 km/h Valeur mesurée : Détecteur 1 : Cp/s Détecteur 2 : Cp/s Détecteur 3 : Cp/s Détecteur 4 : Cp/s Vitesse affichée : Km/h | ☐ |
| 12.15 | En déduire avec le temps de passage devant le détecteur la limite de détection associée : moyenne kBq | ☐ |

- VERIFICATION DE LA LIMITE DE DETECTION EN MOUVEMENT EN MODE DEGRADE

Le but de ce test est de vérifier le bon fonctionnement du portique GammaScan EV5 pour PL avec 4 détecteurs en mode dégradé (1 détecteur hors service).

PHOTO

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Déconnecter le fil d’alimentation d’un détecteur situé en bas (à droite ou à gauche) N° du détecteur déconnecté : | ☐ |
| 13.2 | Vérifier le passage en mode dégradé du système. | ☐ |

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 13.3 | Noter la valeur de bruit de fond de chacun des détecteurs : - Détecteur 1 : Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 2 : Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 3 : Cp/s DeD : µSv/h - Détecteur 4 : Cp/s DeD : µSv/h | ☐ |
| 13.4 | Fixer la source utilisée pour les tests (Co60) sur le toit du véhicule. | ☐ |
| 13.5 | Démarrer le véhicule et rouler entre les quatre détecteurs en s’assurant de maintenir une vitesse de 5km/h. | ☐ |
| 13.6 | Noter la valeur mesurée lors du passage : Détecteur 1 : Cp/S Détecteur 2 : Cp/S Détecteur 3 : Cp/S Détecteur 4 : Cp/S Vitesse affichée : Km/h | ☐ |
| 13.7 | En déduire avec le temps de passage devant le détecteur la limite de détection associée : moyenne kBq. | ☐ |

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 13.8 | Fixer la source utilisée pour les tests (Cs137) sur le toit du véhicule. | ☐ |
| 13.9 | Démarrer le véhicule et rouler entre les quatre détecteurs en s’assurant de maintenir une vitesse de 5km/h. | ☐ |
| 13.10 | Noter la valeur mesurée lors du passage : Détecteur 1 : Cp/S Détecteur 2 : Cp/S Détecteur 3 : Cp/S Détecteur 4 : Cp/S Vitesse affichée : Km/h | ☐ |
| 13.11 | En déduire avec le temps de passage devant le détecteur la limite de détection associée : moyenne kBq. | ☐ |

- VERIFICATION DE LA COMMUNICATION MODBUS TCP

| N° Etape | Description | Validation |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Connexion au coffret GammaSCAN - Connecter le PC de test au réseau Ethernet du coffret de commande GammaSCAN en local - Lancer le logiciel Modbus Doctor. - Configurer la connexion Modbus TCP : - Adresse IP du coffret : ……………………………….. - Port TCP : 502 (par défaut) | ☐ |
| 14.2 | Lecture de registres Modbus Lecture des registres dynamique et sans erreurs | ☐ |
| 14.3 | Contrôle de cohérence des données : - Comparer les valeurs lues via Modbus Doctor avec les valeurs affichées sur l’écran GammaSCAN. | ☐ |
| 14.4 | Déconnexion Déconnecter le PC de test du réseau. Observer la mise en erreur de modBus Doctor | ☐ |

- COMMENTAIRES ET SIGNATURES

| Commentaires et remarques : - Ne pas oublier de tagger les câbles non utilisés dans le coffret électronique. Réponse Berthold : Les câbles non utilisés seront regroupés et tagués « non utilisés » - Les échelles de temps des graphes doivent être sous le format 1000 et non 1.00 supprimer le point. Réponse Berthold : Modification constaté sur l’écran - Changer le libellé « suiveur » par « Alarme seuil 1 » ou ALS1. Berthold vous fera un retour. Réponse Berthold : Sérigraphie modifiée mais pas encore posé sur les faces avant des GammaScan. - Attention point lumineux sur les écrans. Ils disparaissent lorsque que l’on dévisse les fixations Réponse Berthold : 1 point blanc en haut à gauche disparu suite au léger desserrement de la vis de fixation de la barre de maintien de l’écran : - Réduire la fenêtre d’alarme et la placer en haut à droite Réponse Berthold : Modification faite. - Désactiver la fenêtre d’ouverture de la procédure : Réponse Berthold : Modification faite. Quand on acquitte l’alarme la procédure ne s’ouvre plus - Mettre le logo radioactif dans le bon sens. Réponse Berthold : Modification faite - Problème d’affichage sur le seuil suiveur, trop de digit après la virgule sur l’affichage. Réponse Berthold : Modification faite et constaté sur l’écran - Laisser le message des cellule mesure permanente en affichage fixe. Réponse Berthold : Modification faite. Au bout de 15 mm le message « Cellule ouverte depuis trop longtemps » apparait et reste fixe. Le voyant « Marche » s’éteint > remonté d’un défaut - L’affichage se bloque =>17h. Réponse Berthold : Problème résolu. Le problème ne s’est pas reproduit lors des tests. - Impossible de passer en Alarme en seuil 2 lors des tests. Réponse Berthold : Problème résolu. Modification de la priorisation des alarmes - L’acquittement de l’alarme est possible en mesure de manière aléatoire, il faut empêcher l’acquittement. Réponse Berthold : Modification faite - Le test de default cellule n’a pas été réalisé, en cours d’implémentation chez Berthold. Réponse Berthold : En cours de traitement - Problème de mesure de la vitesse : Lors d’un passage avec une source et fort taux de comptage. La vitesse se fige et n’est plus actualisée. Réponse Berthold : Correction effectuée. - 9 :30 plus d’affichage sur l’écran Réponse Berthold : Correction effectuée - Reboot intempestif constaté ( 2/3 fois) Réponse Berthold : Correction effectuée - En mode dégradé : détecteur 1 débranché, lors du passage avec source, le détecteur 2 se mets en Alarme ainsi que l’alarme du détecteur 1 Réponse Berthold : Correction faite. La voie passe à zéro en cas de défaut déclaré - Un éclair apparait de manière intempestive lors sur l’affichage de l’alarme. Réponse Berthold : Correction effectuée. La consommation de l’écran a été optimisée - Détecteur 1 déconnecté : 14 :32 disparitions du défaut détecteur et voyant marche en route Réponse Berthold : Correction effectuée - Détecteur 4 déconnecté : 14 :56 disparitions du défaut détecteur et voyant marche en route. Réponse Berthold : Correction effectuée - Transmettre les PV de test des détecteurs. Réponse Berthold : PV transmis avec le PV de recette - Quand on clic sur l’encart alarme radiologique la procédure s’ouvre. Réponse Berthold : Correction effectuée - Transmettre un manuel d’utilisation pour le mode simulation. Toute la table de Modbus doit être simulable. Réponse Berthold : La solution retenue est d’améliorer le mode simulation pour générer l’ensemble des remontées d’information présentent dans la table modbus. - Mettre une explication sur les valeurs négative des AMD au Ba133.> A préciser dans PV Réponse Berthold : Un commentaire sera mis dans le PV de recette. - Une fois les modifications prisent en compte par Berthold. Berthold réalisera de son côté une recette complète pour vérifier le bon fonctionnement du system et transmettre un PV Réponse Berthold : Une recette totale sera réalisée par Berthold pour valider l’intégralité des fonctions du GammaScan. A l’issue, Berthold transmettra l’information au CEA > S44 - Les Tests sont à refaire avec le portique VL. Un Pv sera à transmettre. Réponse Berthold : Ces tests seront effectués après application des correctifs dans le soft EV5 > S44 - Le CEA veut que les modifications soient faites et fonctionnelles avant la livraison des 2 électroniques livrés pour le 15/10. La date sera à confirmer par Berthold. Le CEA indiquera à Berthold la date possible au plus tard. Réponse Berthold : Voir nouveau planning ci-dessous. - Le détecteur n°3 au capot endommagé. Berthold fournira un capot neuf Réponse Berthold : Capot approvisionné - Les PV de recette complétés seront transmis au plus tard le 13 octobre - Nouveau planning prévisionnel : - Finalisation du soft : mi-novembre (S46) - Mise à disposition de 2 électroniques Gamma Scan sur la plateforme de test : S47 - Expédition des matériels : S48 - Installation sur site et mise en service : S50 - Les coffrets GammaScan seront posés par Inéo dans le local prévu à cet effet. - Mise à disposition des supports piétons peint en avance de phase pour permettre de les poser (sur le carrelage ou coulés dans la dalle béton) Réponse Berthold : Les poteaux seront disponibles à partir de la semaine 43. Livré le 16/10 - Le PV de contrôle du multimètre utilisé pendant la recette a été ajouté aux PV. - Ecart entre HT mesurée sur les détecteurs et celles indiquées sur les PV. Les techniciens Berthold peuvent être amenés à modifier le réglage de la HT des détecteurs pour arriver aux valeurs attendues de bruit de fond lors de la vérification des détecteurs. - Répondre au CEA sur les écarts de HT constaté entre les PV des détecteurs et les valeurs relevées lors de la recette - Recette CEA : Prévue le 12 novembre à partir de 11 heures jusqu’au 13 novembre 12 heures. Vérification fonctionnelle des systèmes + test source piéton avec un passage au centre des détecteurs |  |
| --- | --- |
| Date : Nom : Prénom : Signature représentant client : | Date : XX/XX/2025 Nom : Veitmann Prénom : Alexandre Signature représentant BERTHOLD : |